L.Dz. SPZZOZ/406/2020                	                                                               Przysucha, dnia 22.06.2020

Wszyscy uczestnicy postępowania

02/ZP/2020

WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przysusze działając w oparciu o art. 38 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w odpowiedzi na pytania Wykonawców wyjaśnia treść SIWZ dotyczącą przetargu nieograniczonego na realizację zadania:

Dostawa odczynników i dzierżawa analizatorów dla laboratorium SPZZOZ w Przysusze – 02/ZP/2020

Pytanie nr 1 – dotyczy załącznika nr 4 do formularza oferty, zadanie nr 6, pkt. 2 tabeli opis, parametry graniczne

Czy Zamawiający zezwala na zaoferowanie analizatora hematologicznego o wydajności 43 oznaczenia w trybie CBC – Diff ale z możliwością równoczesnego wstawienia do podajnika 4 statywów po 10 próbek?

Odp. Tak.

Pytanie nr 2 – dotyczy załącznika nr 4 do formularza oferty, zadanie nr 6, pkt. 4 tabeli opis, parametry graniczne

Czy Zamawiający zezwala, aby oferowany analizator hematologiczny posiadał liniowość dla PLT od 0 do 2500 tys/ul?

Odp. Tak.

Pytanie nr 3 – dotyczy załącznika nr 4 do formularza oferty, zadanie nr 6, pkt. 8 tabeli opis, parametry graniczne

Czy Zamawiający zezwala, aby próbka w trybie manualnym o małej objętości 20 ul do wykonania CBC 5 Diff, nie była analizowana w trybie kapilarnym ze wstępnym rozcieńczeniem, ten tryb pomiarowy charakteryzuje jednego producenta?

Odp. Tak.

Pytanie nr 4 – dotyczy załącznika nr 4 do formularza oferty, zadanie nr 6, uwaga nr 2 pod tabelą A

W wierszu oznaczonym uwaga 2 został Zamawiający wymaga by w kolumnie 6 podać ilość potrzebnych opakowań na 1 rok. Natomiast kolumna 6 zawiera nagłówek odnośnie ilości opakowań wymaganej na 3 lata. Z zapisów SIWZ wynika, że okres obowiązywania umowy będzie wynosił 3 lata. Czy w tej sytuacji nie zaszła omyłka pisarska?

Odp. W wierszu oznaczonym Uwaga 2 pod tabelą A jest – „w kolumnie 6 (ilość potrzebnych opakowań na 1 rok) a winno być na 3 lata”

Pytanie nr 5 – dotyczy wzoru umowy par. 5 ust. 2, par. 12 ust. 1 pkt. c i pkt. d

Zamawiający we wzorze umowy pozostawił wolne miejsce odnośnie wysokości kary umownej za niedotrzymanie terminu m.in. dostawy i instalacji analizatora. W związku z powyższym prosimy o doprecyzowanie zapisów – Czy Zamawiający wyrazi zgodę by kara za każdy dzień opóźnienia wynosiła 20 zł? Czy Zamawiający dopuści by termin dostawy i instalacji analizatora hematologicznego wynosił 20 dni roboczych?

Odp. . Termin na dostawę analizatora wynosi 21 dni roboczych.

Kara umowna za niedotrzymanie terminu dostawy wynosi 100 zł za każdy dzień opóźnienia.

Pytanie nr 6 – formularz ofertowy, termin dostawy odczynników

Czy Zamawiający dopuści by termin dostawy zamówionych odczynników wynosił 72 godziny od daty złożenia zamówienia w dni robocze?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy odczynników do max 5 dni roboczych (Obowiązuje Formularz oferty- zmodyfikowany - załącznik nr 1 do SIWZ)

Dyrektor  SPZZOZ w  Przysusze

lek. Julian Wróbel